移动式等离子体空气消毒器招标技术参数

一、技术指标

1、消毒净化原理：通过等离子体消毒因子对周围空气进行消毒和净化（须提供相关检测报告）；

2、提供等离子体电子密度值或浓度相关数据；

3、适用体积：100-120m3

4、循环风量：1000-1200m3/h

5、自然菌杀菌率≥90%（须提供省级以上相关检测报告）

6、菌落总数：Ⅱ类环境≤4cfu/(15min·直径9cm平皿)

Ⅲ类环境≤4cfu/(5min·直径9cm平皿)

7、甲醛去除率≥85%；苯、甲苯、二甲苯去除率≥90%（须提供相关检测报告）

8、空气臭氧量：≤0.10mg/m3（须提供相关检测报告）

9、工作噪声：≤55dB(A)

10、电源：220V±10%，50HZ

11、输入功率：≤128W

12、安全防护：符合GB9706.1-2007《医用电气设备通用安全要求》（须提供相关检测报告）

二、功能配置

1、等离子体净化消毒

2、过滤网清洗提示

3、等离子体反应器故障自动报警并停机

4、累计工作时间显示

5、探测空气污染超标时自动开机

6、微电脑智能控制，多个预设间隔时段自动开、关机（也可手动操作），循环运行且掉电记忆

三、资质要求

1、提供相对应型号的经卫生部或卫计委通过技术评审的消毒器械卫生许可批件或国家卫计委关于消毒产品有通告目录的卫生安全评价报告。