二、**红蓝光治疗仪招标参数**

1、技术规格及参数：

1、发光波长：405±10nm、630±10nm（可选520±10nm、590±10nm）

2、工作方式：发光可脉冲或连续输出。

3、连续输出照射区最大功率密度（mW/cm2）

405nm：100±8

630nm：120±5

4、脉冲输出照射区最大脉冲峰值功率密度（mW/cm2）

405nm：100±8

630nm：120±5

5、连续输出

功率不稳定度△p1：≤10%

功率复现性Rp1：≤±10%

6、脉冲宽度500 ms±5 ms，间隔500 ms±5 ms

7、指示误差：≤±10%

8、有效照射面积：480 cm2±40 cm2。

9、LED发光元件不低于2000多个

10、电源：～220V 50Hz

11、额定输出入功率：400VA

12、工作制：连续运行方式。

13、具有过载保护功能。

14、定时误差≤±5%。