**便携式睡眠监测记录仪技术参数**

一、 配置要求：

1、睡眠监测仪主机两台、

2、呼吸努力度绑带

3、血氧模块

4、电脑一套、激光彩色打印机一台

二、技术参数

1、设备要求原装进口设备

2、导联数：≥7导；

包括：口鼻气流1导、鼾声1导、呼吸运动1导、体位1导、血氧1导、脉搏率1导、脉搏波1导、数据良好指示标识1导.

3、体积小巧，适合于患者在医院任何科室或家庭诊断使用；

4、设备具备≥4GB内存，可同时存储500小时以上的多段数据；

5、具有基于气流，血氧饱度度和呼吸努力度信号的良好数据指示功能，无需软件，就可以显示有效记录时长和问题导联。方便医生在记录完成后未进行数据分析的情况下，及时了解数据的良好程度，极大的节省了设备在医院和家庭患者之间的转运时间。

6、原厂最新版的记录与分析软件系统，可以自定义操作者的权限，可以个性化设置软件界面，具有领先的自动分析功能。

7、优良的传感器附件，保证高质量的血氧监测技术，可重复使用的体积描记式胸腹绑带，以及带过滤器的鼻气流导管。

8、一体式呼吸绑带设计，无需额外设备固定带

9、探头信号质量检查功能，在记录过程中，可以随时显示探头佩戴情况，无需停止记录